## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE | FABBISOGNO Numero annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Dispositivo, finalizzato alla creazione del vuoto nel suo contesto per ottenere la introduzione dell’ago di Veress | 300 pezzi
misure almeno di 15 cm di diametro x 10 cm di altezza
che possieda una forma idonea alla creazione del vuoto e presenza di idonea valvola su una superficie corporea adeguata ad agire in sicurezza
che abbia un connettore con sistema di creazione del vuoto
che consenta la possibiltà di inserimento contestuale dell’ago di Veress con una angolazione fino a 150°
che non consenta nessuna fuoriuscita dal sito di iniezione durante l’inserimento dell’ago
che assorba e distribuisca la pressione dell’Ago di Veress
costruito in materiale trasparente, e privo di incollature, al fine di controllare le azioni che si svolgono al suo interno, così da consentire al Chirurgo una perfetta visuale del campo operatorio
che sia dotato di valvola by-pass del vuoto
che sia adattabile a superfici sottoposte ad azine di agenti disinfettanti (sito chirurgico)
che aumenti lo spazio virtuale normalmente esistente tra la parete addominale e gli organi sottostanti, almeno dagli 8 ai 10 centimetri, permettendo di inserire con maggiore sicurezza l'ago di Veress per via percutanea, mediante un meccanismo di aspirazione applicata alla parete addominale
che consenta una procedura di accesso in addome sicura, veloce e standardizzata con maggiore sicurezza per il paziente
che consenta lo svolgimento della procedura da parte di un solo operatore, senza necessità di aiuto
che sia utilizzabile sulle più svariate tipoloie di corporature
NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.