## Foglio1
Denominazione Operatore Economico: …......................................................................................................
VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO Numero | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
| TAVOLO OPERATORIO U.O.S.D. Chirurgia Pediatrica | 1
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Tavolo operatorio a piani trasferibili destinato all’utilizzo in chirurgia pediatrica, dotato di:
1 | colonna mobile progettata per garantire stabilità anche con carichi ridotti tipici del paziente pediatrico;
2 | movimentazioni con snodi motorizzati, attivabili tramite pulsantiera su colonna e/o telecomando, con possibilità di regolazioni fini e progressive adatte alla gestione di pazienti di piccola taglia;
3 | sistema di azzeramento automatico delle funzioni del tavolo (posizione “zero”);
4 | sistema anticollisione tra piano operatorio, colonna e pavimento con segnalazione acustica e/o visiva
5 | caratteristiche costruttive ergonomiche che facilitino la movimentazione, l’usabilità e le operazioni di pulizia e sanificazione;
6 | dimensioni del piano e configurazioni modulari specificamente progettate per l’utilizzo su pazienti pediatrici e neonatali, mantenendo compatibilità con accessori standard.
7 | La ditta aggiudicataria, oltre alla completa fornitura e posa in opera del nuovo tavolo dovrà anche: - effettuare lo smontaggio non conservativo del tavolo operatorio attualmente presente in reparto; - effettuare (se possibile) il ripristino del vano causato dalla disinstallazione della base del tavolo attualmente in dotazione al reparto.
La colonna mobile dovrà essere dotata di:
8 | sistemi di aggancio rapido e sicuro dei piani operatori, che garantiscano facilità di inserimento e sicurezza operativa;
9 | movimentazioni preferibilmente indipendenti dal verso di connessione del piano operatorio: - Trendelemburg e anti-Trendelemburg - regolazione dell’altezza, con ampia escursione per consentire l’utilizzo sia in chirurgia pediatrica sia neonatale;
10 | ampia portata di sicurezza, adeguata al supporto del paziente pediatrico e degli accessori chirurgici;
11 | alimentazione a rete e ad accumulatori interni, con caricabatteria integrato;
12 | batterie con ampia autonomia operativa;
13 | allarmi acustici e/o visivi di batteria scarica;
14 | accesso del carrello alla colonna da più angolazioni, per facilitare il posizionamento del piano;
15 | costituito da struttura modulare, al fine di garantire la massima flessibilità e adattabilità alle diverse procedure chirurgiche;
16 | dotato di superfici il più possibile lineari e prive di interstizi per facilitare lavaggio e sanificazione;
17 | dotato di almeno due sezioni articolate motorizzate a-traumatiche;
18 | costituito da sezioni dotate di sistemi di riconoscimento automatico.
Il piano operatorio dovrà essere dotato di:
19 | sezioni con sistema di aggancio rapido e sicuro, senza utilizzo di viti o manopole, per ridurre il rischio di errore umano;
20 | barre laterali normalizzate porta accessori su entrambi i lati per tutta la lunghezza utile del piano;
21 | materassini antistatici, latex free, con elevate proprietà antidecubito, specificamente progettati per pazienti pediatrici, completamente rimovibili per sanificazione;
22 | eventuale dotazione di cuscini antidecubito per interventi di lunga durata;
23 | sistemi motorizzati di movimentazione della sezione schiena e della sezione gambe, con regolazioni progressive adatte alla chirurgia pediatrica;
24 | movimentazione elettrica delle sezioni anche sul carrello trasportatore;
25 | sistema anticollisione con il pavimento, che blocchi automaticamente il movimento del piano e generi segnalazione acustica in prossimità di collisioni;
26 | coperture removibili, lavabili e sanificabili, radiotrasparenti, antistatiche, latex free e con proprietà antidecubito.
27 | Il piano operatorio dovrà garantire escursioni motorizzate ampie e controllate per: - inclinazione della sezione schiena, con indicazione del range di gradi disponibili; - inclinazione della sezione gambe, simultanea o indipendente; - traslazione longitudinale del piano.
28 | Le escursioni dovranno essere progettate in modo da consentire posizionamenti chirurgici pediatrici standard, inclusi quelli utilizzati in chirurgia addominale, toracica e urologica pediatrica.
29 | Il piano operatorio dovrà essere dotato di dispositivi che garantiscano la sicurezza del paziente pediatrico durante il posizionamento.
ACCESSORI:
30 | N. 1 archetto per anestesia, per sostenere i teli chirurgici, con altezza regolabile
31 | N. 1 supporto per tubi a margherita, per fissaggio del circuito di ventilazione, flessibile, montabile sulla barra laterale
32 | N. 4 morsetti per il montaggio di accessori con asta sulle barre laterali
33 | N. 1 tavolino per strumenti, per appoggiare gli strumenti durante l’intervento chirurgico, altezza regolabile, posizione flessibile del ripiano, dimensioni 260 x 450 mm, montabile sulla barra laterale
34 | N. 1 asta portablebo, con 4 ganci per i contenitori per infusione, regolabili in altezza, montabili sulle barre laterali
35 | N. 1 cinghia per il corpo, con chiusura a velcro, montabile sulle barre laterali
36 | N. 1 poggia braccio, orientabile, ruotabile, regolabile in altezza e lunghezza, montabile sulle barre laterali
37 | N. 1 fissa polso, con cinghia con chiusura in Velcro, montabile sulle barre laterali
38 | N. 2 supporti per gambe pediatrici, per posizionare e sostenere le gambe in posizione litotomica, regolabile, montabile sulle barre laterali
39 | N. 1 poggiatesta a ciambella in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 140 mm
40 | N. 1 poggiatesta a ciambella in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 200 mm
41 | N. 1 poggiatesta a ciambella aperto su un lato in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 140 mm
42 | N. 1 poggiatesta a ciambella aperto su un lato in gel di silicone per posizionare e supportare la testa del paziente, diametro 200 mm
GARANZIA
43 | Garanzia FULL RISK almeno 24 mesi, inclusi tutti i tipi di danni anche quelli accidentali ed escluso unicamente il dolo. 1 - Inclusione totale di: - manutenzione correttiva - manutenzione preventiva - verifiche di sicurezza - controlli funzionali e di qualità 2 - Inclusione di tutte le parti di ricambio. 3 - Inclusione dei consumabili di manutenzione. 4 - Inclusione di tutte le licenze e chiavi hardware/software. 5 - Tempo massimo di ripristino: 72 ore solari, con fornitura di muletto immediata in caso di guasti superiori alle 24 ore. 6 - Assistenza tecnica con sede operativa in Sicilia. 7- Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo. 8 - Training incluso almeno 3 giorni 9 - Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno). 10 - Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5). 11 - Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno). 12 - Programmazione attività periodiche da condividere con la Stazione Appaltante
Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti
Il Legale Rappresenate
….............................................