## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE | FABBISOGNO Numero/annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Fornitura di sorgenti e fantocci per l'esecuzione dei controlli di qualità delle apparecchiature medico-radiologiche
| • Sorgente sigillata di Cesio-137 | 1
| • Sorgente di Ge-68 per controlli giornalieri in PET (la ditta aggiudicatrice dovrà garantire lo smaltimento di quella ad oggi presente in Azienda); | 1
| • Fantoccio per la qualità d'immagine PET secondo standard NEMA IEC PET Body che per motivi di analisi dati con software della ditta costruttrice della PET/CT deve avere necessariamente le sotto riportate dimensioni: | 1
a) Lunghezza interna inserto cilindrico : 185 mm;
b) Lunghezza esterna inserto cilindrico : 203 mm;
c) Lunghezza esterna del fantoccio : 217 mm;
d) Lunghezza interna del fantoccio : 193 mm;
e) Laterale interno : 290 mm;
f) Spessore della parete : 3.2 mm;
g) Diametro interno delle 6 sfere cave : 10 - 13 - 17 - 22 - 28 - 37 mm;
h) Distanza tra il piano delle sfere e la parete interna : 70 mm;
i) Volume del fantoccio vuoto (senza inserti) : 9.7 litri;
j) Diametro esterno inserto cilindrico : 51 mm;
k) Diametro interno inserto cilindrico : 45 mm;
Per le apparecchiature SPECT/CT:
| •fantoccio a 4 quadranti; | 1
NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.