## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE | FABBISOGNO Numero annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Analizzatore con le seguenti caratteristiche: | 1
strumento portatile, ricaricabile ed interfacciabile
dotato di batteria al litio e cavo di alimentazione
che sia in grado di eseguire i seguenti test di coagulazione su sangue intero (elabora i tempi di coagulazione)
a) ACT +Cartuccia utilizzata per monitorare livelli di Eparina moderati e/o elevati durante interventi chirurgici Range di misura : 65 -1005 secondi
b) ACT-LR Cartuccia utilizzata per monitorare livelli di Eparina bassi e/o moderati durante interventi chirurgici Range di misura : 67 -400 secondi
c) APTT Cartuccia utilizzata per monitorare la terapia Eparinica a livelli terapetici e come test di screeningper le patologie legate alla via intrinseca
d) PT Cartuccia utilizzata per monitorare la terapia anticoagulante orale e come test di screening per le patologie legate alla via estrinseca
Corre obbligo precisare che i Dispositivi monouso necessari per l'esecuzione dei Test sopradescritti sono aggiudicati al Lotto n. 331, nella Nuova Gara - Capofila Arnas Civico Di Cristina Benfratelli - per la “Fornitura dispositivi medici per Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica per le AA.SS.OO. del bacino Occidentale”
NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.