## Foglio1
DESCRIZIONE | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
Ecoprocessore integrato per ecoendoscopia
· Tecnologia ad ultrasuoni digitali ad alte prestazioni, compatibile con sistemi di imaging endoscopico avanzati.
· Funzionamento sia in modalità diagnostica che interventistica.
· Interfaccia utente ergonomica, disponibile almeno in lingua italiana e inglese.
· Connessione a PACS ospedaliero mediante protocolli DICOM e integrazione HL7.
· B-Mode (2D) ad alta risoluzione (frame mode 50 fps).
· Color Doppler per valutazione vascolare.
· Power Doppler o tecnologia equivalente.
· Elastografia quantitativa e/o qualitativa (strain e/o shear wave).
· Acquisizione di immagini e video in tempo reale, con salvataggio nei formati standard: DICOM (.dcm), JPEG (.jpg), AVI / MP4
· Esportazione dati su supporti USB esterni.
· Porta USB
· Porta LAN Ethernet (RJ-45).
· Aggiornamenti software e firmware tramite USB e/o rete.
· Peso ≤ 3 Kg
Endoscopio lineare operativo (fabbisogno: n. 1)
· Lunghezza operativa: ≥ 1200 mm.
· Diametro distale: ≤ 14,6 mm.
· Canale operativo: ≥ 3,7 mm, compatibile con accessori TTS.
· Angolazione distale:
o UP ≥ 130°
o DOWN ≥ 90°
· Campo visivo ecografico: ≥ 180°.
· Frequenze selezionabili 5 – 13.3 MHz
· Compatibilità con accessori terapeutici standard: aghi FNA/FNB, drenaggi, protesi biliari, sistemi di coagulazione
· Compatibilità con insufflazione CO₂.
· Marcatura CE e conformità MDR 2017/745
Videoprocessore / Sistema video endoscopico
· Elaborazione video 4K UHD (3840×2160).
· Gestione del segnale in tempo reale senza latenza percepibile.
· Modalità di imaging avanzate: White Light + cromoendoscopia
· Ingressi endoscopici ottici e/o digitali.
· Porte USB per acquisizione immagini/video.
· Porta LAN RJ-45.
· Almeno 2 uscite video simultanee
· Lampada LED ad alta luminosità, durata ≥ 10.000 ore.
· Sistema di ventilazione silenzioso, idoneo a uso continuativo.
· Frequenza refresh video ≥ 60 Hz
Monitor
· Monitor medical grade.
· Dimensione diagonale ≥ 30”.
· Risoluzione nativa 4K UHD (3840×2160).
· Angolo di visione ≥ 178° (H/V).
· Luminosità ≥ 350 cd/m².
· Contrasto ≥ 1000:1.
· Numero ingressi video ≥ 2
· Peso ≤ 13 Kg
· Supporto a Picture-in-Picture e Picture-out-Picture.
· Uscita verso secondo monitor o dispositivi di registrazione.
· Superficie liscia, facilmente sanificabile.
· Fornito con carrello su ruote, con freni e ripiani regolabili.
Gastroscopio flessibile terapeutico ad ampio canale (fabbisogno: n.1)
· Sistema ottico HDTV o superiore.
· Campo visivo ≥ 140°.
· Profondità di campo 2 – 100 mm.
· Supporto a imaging per cromoendoscopia
· Diametro distale ≤ 11 mm
· Lunghezza operativa ≥ 1000 mm.
· Elevata flessibilità per anatomie difficili.
· Articolazione:
o UP ≥ 210°
o DOWN ≥ 90°
o RIGHT/LEFT ≥ 100° / 100°
· Diametro canale ≥ 3,7 mm
· Getto d’acqua integrato.
· Compatibilità con aspirazione e insufflazione CO₂.
Duodenoscopio terapeutico (fabbisogno: n.1)
· Qualità immagine HD o superiore.
· Campo visivo ≥ 100°
· Profondità campo da 5 a 60 mm
· Diametro esterno tubo operativo: ≤ 11,5 mm
· Lunghezza operativa ≥ 1200 mm.
· Diametro canale operativo ≥ 4,2 mm.
· Terminale distale resistente alla pulizia manuale.
· Compatibilità con insufflazione CO₂.
Sistema di refertazione
· Gestione completa delle procedure endoscopiche ed ecoendoscopiche.
· Acquisizione diretta immagini/video da dispositivi interni ed esterni.
· Supporto formati: DICOM, JPEG, MPEG-4 / MP4, AVI
· Editing avanzato: zoom, annotazioni, misurazioni, marcatura ROI
· Creazione guidata di referti con template personalizzabili.
· Esportazione referti in PDF, XML, HL7.
· Almeno 2 licenze simultanee.
· Archivio ricercabile per paziente, data e procedura.
· Sistema multiutenza con ruoli differenziati.
· Possibilità di comunicazione diretta con Cartella elettronica A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
· Standard supportati: HL7, FHIR o equivalenti.
· Supporto LAN/WAN con sicurezza avanzata
· Compatibilità con: Windows 10 o superiore, Linux, ambienti virtualizzati
· Requisiti minimi workstation: CPU quad-core o superiore, RAM ≥ 8 GB, Storage SSD consigliato
· Almeno n. 1 Monitor HD
· Conformità GDPR.
· Tracciabilità completa delle operazioni.
· Backup automatico e disaster recovery.
· Conformità MDR 2017/745 (se applicabile).
· Certificazioni preferenziali: ISO 9001, ISO 13485.
Garanzia e assistenza tecnica FULL RISK (valide per per tutti i componenti sopra elencati)
· Garanzia FULL RISK ≥ 24 mesi, inclusi danni accidentali (escluso solo il dolo).
· Inclusione totale di:
o manutenzione correttiva
o manutenzione preventiva
o verifiche di sicurezza
o controlli funzionali e di qualità
· Inclusione di tutte le parti di ricambio.
· Inclusione dei consumabili di manutenzione (esclusi monouso).
· Inclusione di tutte le licenze e chiavi hardware/software.
· Tempo massimo di ripristino: 72 ore solari, con muletto.
· Assistenza tecnica con sede operativa in Italia.
· Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo.
· Training incluso almeno 3 giorni
· Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno).
· Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5).
· Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno).
· Programmazione attività periodiche da condividere con la Stazione Appaltante