n. 2 (due) postazioni per l’assistenza di neonati/lattanti critici a termine, pretermine, con patologia genetico-malformativa e/o chirurgica.

Ogni postazione dovrà essere dotata di:

1.     una incubatrice “ibrida”,

2.     un pulsossimetro neonatale,

3.     un ventilatore polmonare.

Si specificano i requisiti minimi necessari per la composizione delle due postazioni:

| n. | Caratteristiche tecniche minime INCUBATRICE IBRIDA | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ogni culla deve essere utilizzabile sia come culla incubatrice che come isola neonatale |  |  |
| 2 | - La culla deve assicurare un controllo della temperatura in “air mode” e “baby mode”, anche contemporaneo, sia all’interno dell’incubatrice che sulla cute con sonda dedicata. |  |  |
| 3 | - servocontrollo della concentrazione di O2, dell’aria, dell’umidità, della temperatura, |  |  |
| 4 | - -controllo della potenza irradiata dal pannello in modalità “air mode”, |  |  |
| 5 | - - umidificazione del paziente con un sistema “chiuso” che limiti i rischi di contaminazione microbica, |  |  |
| 6 | - - circolazione dell’aria con tecnologia antibatterica, |  |  |
| 7 | - - riduzione dello stress acustico (livello di rumorosità <50dB) |  |  |
| 8 | - - controllo elettronico dell’altezza mediante pedaliera presente su entrambi i lati |  |  |
| 9 | - - accessi per il passaggio di cateteri, sondini e cavi, privo di guarnizioni al fine di limitare il rischio di contaminazione microbica, in entrambi i lati, |  |  |
| 10 | - - braccio portamonitor, |  |  |
| 11 | - - lampada per visita esterna, |  |  |
| 12 | - - contenitore esterno portaoggetti, |  |  |
| 13 | - - braccio reggitubi per la ventilazione, |  |  |
| 14 | - - asta flebo, |  |  |
| 15 | - - carrello con ruote piroettanti, |  |  |
| 16 | - -accessorio per l’alloggiamento di 2 bombole di gas medicale, |  |  |
| 17 | - - display LCD possibilmente touch screen che consenta la completa gestione del sistema ed il monitoraggio continuo, |  |  |
| 18 | - - sistemi atti a stimolare lo sviluppo cerebrale del paziente (musicoterapia, cromoterapia, altro), |  |  |
| 19 | - - copertura in tessuto per oscuramento e insonorizzazione della campana, |  |  |
| 20 | - -garanzia estesa a due anni con assistenza tecnica full-risk per tutto il periodo di garanzia, aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata della garanzia, |  |  |
| 21 | - - dovrà rispettare la normativa CE vigente. |  |  |
| 22 | - - facile accesso al paziente mediante il sollevamento della copertura con apertura manuale e senza necessità di alimentazione elettrica (necessario in caso di blackout elettrico), |  |  |
| 23 | - - rilevazione del peso giornaliero del neonato con bilancia elettronica di precisione integrata (risoluzione ≤ 5 g) e consentire la visualizzazione del trend, |  |  |
| 24 | - - esecuzione in sicurezza delle procedure, anche in emergenza, sfruttando il lettino, necessariamente radiotrasparente, ed estraibile sul piano orizzontale senza possibilità di ribaltamento, |  |  |
| 25 | - - posizionamento del neonato in Trendelemburg e anti-Trendelemburg mediante regolazione elettronica dell’inclinazione del lettino, |  |  |
| 26 | - - il confort del neonato su materassino riscaldabile con servocontrollo ed estraibile, antidecubito o a pressione diffusa, radiotrasparente per potere effettuare Rx senza rimuoverlo, |  |  |
| 27 | - - esecuzione di radiografie senza l’apertura della culla al fine di prevenire le perdite di calore e lo stress sfruttando un cassetto estraibile sotto il neonato compatibile. |  |  |

| n. | Caratteristiche tecniche minime PULSOSSIMETRO NEONATALE | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Rilevazione istantanea e continua della saturazione arteriosa di ossigeno con tecnologia Nellcore o Masimo |  |  |
| 2 | - Rilevazione istantanea e continua della frequenza di polso |  |  |
| 3 | - Display per visualizzazione simultanea della traccia pulsiossimetrica, della FC e della SaO2 |  |  |
| 4 | - Sensore neonatale a fascetta riutilizzabile |  |  |
| 5 | - Dotato di allarmi acustici e visivi impostabili dall’utente |  |  |
| 6 | - Precisione SpO2 neonati 70%-100% ± 2% in assenza di movimento, ± 3% in presenza di movimento; * ± 2% bassa perfusione, precisione Low Sat 60%-80% ± 3 |  |  |
| 7 | - Possibilità di utilizzo sia con alimentazione da rete che con batteria interna ricaricabile |  |  |

| n. | Caratteristiche tecniche minime VENTILATORE POLMONARE | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ventilatore a flusso continuo, con limite di pressione e target di volume, per ventilazione convenzionale, ventilazione ad alta frequenza oscillatoria e supporto respiratorio non invasivo |  |  |
| 2 | - -dotato di sensore di flusso, miscelatore Aria/O2 e ossimetro integrati |  |  |
| 3 | - -dotato di sistema di monitoraggio della pressione delle vie aeree (Paw) |  |  |
| 4 | - -alimentazione a rete e a batteria ricaricabile con elevata autonomia (>20 min) |  |  |
| 5 | - -dotato di carrello con ruote piroettanti |  |  |
| 6 | - dotato di monitor integrato ad alta risoluzione con schermo di grandi dimensioni (non inferiore a 15’’) per l’identificazione dei parametri, delle curve e dei loops. Sullo schermo si deve poter monitorare in continuo: se in modalità convenzionale, FiO2, PIP, PEEP, MAP, Volume corrente inspiratorio/espiratorio, volume minuto e frequenza respiratoria paziente. Per la modalità ad alta frequenza oscillatoria deve assicurare il monitoraggio continuo di: MAP, pressione di picco, ampiezza e frequenza di oscillazione, volume corrente e volume minuto. Lo schermo inoltre deve consentire la visualizzazione di almeno 3 curve in contemporanea (pressione, flusso, volume tutti in tempo reale), almeno 2 LOOP (loop di pressione-volume, loop di flusso-volume in tempo reale). Deve inoltre essere possibile la visualizzazione dei trend grafici per pressione vie aeree, volume minuto espirato, volume tidal, compliance, FiO2 |  |  |
| 7 | - -dotato di capacità di compensazione delle perdite automatica, sensore di flusso sterilizzabile con spazio morto ridotto, valvola espiratoria completamente smontabile e sterilizzabile |  |  |
| 8 | - -possibilità di nebulizzare i farmaci con predisposizione alla connessione del nebulizzatore e sincronizzato sulla mandata inspiratoria. |  |  |
| 9 | - -accertata compatibilità con sistema di erogazione dell’Ossido nitrico |  |  |
| 10 | - -deve poter consentire la connessione di tutte le interfaccie per la ventilazione non invasiva (nasocannule, RAM cannule) |  |  |
| 11 | - - garanzia estesa a due anni con assistenza tecnica full-risk per tutto il periodo di garanzia. |  |  |
| 12 | - Supporto non sincronizzato: IPPV/IMV |  |  |
| 13 | - Supporto ventilatorio sincronizzato: SIPPV (o Assist/Control) e SIMV ciclato a tempo |  |  |
| 14 | - Supporto di pressione (PSV) ciclato a flusso con limite di pressione e controllo di volume corrente erogato al paziente |  |  |
| 15 | - Supporto respiratorio non invasivo (CPAP) con monitoraggio di apnea |  |  |
| 16 | - Supporto respiratorio ad alta frequenza oscillatoria con controllo a volume garantito ed ampiezza dell'oscillazione regolabile |  |  |
| 17 | - deve consentire la regolazione di tutti i parametri tramite pannello frontale, preferibilmente touch screen. Il sistema di allarmi deve comprendere la possibilità di settaggio, anche personalizzabile, dei parametri: volume minuto espirato, pressione di picco, apnea, frequenza respiratoria, Fi02, tubo tracheale ostruito, pressioni alimentazione gas basse. |  |  |
| 18 | - dotati di predisposizione all’aggancio alle barre delle culle neonatali ibride, facilitando significativamente il trasporto in emergenza |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.