n. 2 monitor multiparametrici con carrello

Si specificano i requisiti minimi necessari per la composizione delle due postazioni:

| # CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | # CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | # EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| # 1. Sistema di monitoraggio multiparametrico mobile (carrellato) a posto letto |  |  |
| # 2. display da almeno 17” a colori LCD TFT touch-screen ad alta risoluzione; |  |  |
| # 3. visualizzazione fino ad almeno 12 forme d’onda, di parametri diversi, in tempo reale; |  |  |
| # 4. software di gestione facile e intuitivo in lingua italiana; |  |  |
| # 5. dotato di allarmi ottici e acustici; |  |  |
| - visualizzazione dei seguenti parametri come dati e/o trend grafici: # · ECG a 3/5/6/12 derivazioni, SpO2; # · pressioni invasive, pressione non invasiva (NIBP); # · EtCO2; # · Respiro; # · Temperatura interna ed esterna |  |  |
| # 7. almeno 2 linee di pressione invasiva (da fornire completi di almeno un cavo base); |  |  |
| - possibilità di estensione con ulteriori parametri |  |  |
| # 9. presa di rete per il collegamento con la centrale; |  |  |
| # 10. dotato di software di analisi ECG, del tratto ST su tutte le derivazioni e di analisi delle aritmie cardiache con algoritmi moderni che permettano di ottenere una elevata specificità e sensibilità nella rilevazione delle aritmie e di ridurre sensibilmente i falsi allarme |  |  |
| # 11. Sistema di allarmi su più livelli acustici e visivi in base alla gravità e possibilità di gestione |  |  |
| # 12. Mantenimento storico allarmi |  |  |
| # 13. Software di interfaccia ed utilizzo in lingua italiana idoneo per pazienti adulti e pediatrici |  |  |
| # 14. Compreso di Carrello Robusto |  |  |
| # 15. Compreso di Carrello Robusto |  |  |
| # 16. Dotato di ogni eventuale accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo: (almeno cavo ECG per le diverse tipologie di paziente, sensore SpO2 completo a dito riutilizzabile, prolunga e bracciale NIBP riutilizzabile per adulti e bambini, sensore di temperatura completo cutaneo riutilizzabile, kit CO2) (cavi ECG intercambiabili con telemetrie) necessari per il corretto funzionamento |  |  |
| # 17. L’apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi del Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) o alla MDD 93/42/EEC purché possa godere della deroga prevista dal Regolamento (UE) 2023/607 |  |  |
| # 18. Esportazione ed interfacciamento dati con standard HL7 |  |  |
| - Presenza di allarmi acustici e visivi con differenti livelli di priorità. Almeno 3 tipi: tecnico, normale ed alta priorità. Le aritmie riconosciute devono essere clinicamente validate su tutte le tipologie di pazienti |  |  |
| # 20. Presenza di almeno 24 ore di registrazione dei parametri rilevati con trend ed eventuali allarmi riscontrati; |  |  |
| - Dotato di batteria ausiliaria per garantire una autonomia fuori rete elettrica non inferiore alle 2 ore con tutti i parametri rilevati contemporaneamente. Il monitor deve poter funzionare alimentato dalla rete elettrica anche con batterie non funzionanti o assenti |  |  |
| - Visualizzazione del tipo di funzionamento (rete o batteria) e dello stato di carica della batteria; |  |  |
| # 23. Protetto contro la scarica del defibrillatore |  |  |

- n. 5 ventilatori

| # CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | # CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | # EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Ventilatore polmonare portatile |  |  |
| - Idoneo per pazienti adulti e pediatrici |  |  |
| - Design compatto e trasportabile, idoneo all’utilizzo in ambiente ospedaliero, domiciliare e durante il trasporto del paziente |  |  |
| - Display a colori per visualizzazione dei parametri ventilatori e delle impostazioni. |  |  |
| - Possibilità di visualizzazione dei trend dei parametri ventilatori e gestione degli allarmi. |  |  |
| - Memoria interna per registrazione dei dati di ventilazione. |  |  |
| - Interfaccia di comunicazione per esportazione dati (es. USB o equivalente). |  |  |
| - Alimentazione da rete elettrica. |  |  |
| - Batteria interna ricaricabile per funzionamento autonomo durante spostamenti o trasporto |  |  |
| - Compatibilità con circuito monotubo per ventilazione non invasiva con valvola espiratoria o sistema di fuga intenzionale. |  |  |
| # Il ventilatore deve supportare almeno le seguenti modalità ventilatorie per NIV: |  |  |
| - CPAP |  |  |
| - Bilevel (S/T) |  |  |
| - PSV – Pressure Support Ventilation |  |  |
| - Modalità con target di volume o supporto automatico alla ventilazione (es. AVAPS o equivalente) |  |  |
| # Possibilità di somministrazione di ossigeno con regolazione della FiO₂ tramite connessione alla macchina. |  |  |
| # Il dispositivo deve consentire la regolazione almeno dei seguenti parametri: |  |  |
| - Pressione inspiratoria (IPAP) |  |  |
| - Pressione espiratoria (EPAP/PEEP) |  |  |
| - Frequenza respiratoria di backup |  |  |
| - Tempo inspiratorio |  |  |
| - Livello di supporto pressorio |  |  |
| # Il ventilatore deve consentire il monitoraggio e la visualizzazione almeno di: |  |  |
| - Volume corrente |  |  |
| - Ventilazione minuto |  |  |
| - Frequenza respiratoria |  |  |
| - Pressione delle vie aeree |  |  |
| - Perdite del circuito |  |  |
| - Rapporto inspirazione/espirazione (I:E) |  |  |
| # Presenza di allarmi visivi e acustici configurabili per almeno: |  |  |
| - alta e bassa pressione delle vie aeree |  |  |
| - apnea |  |  |
| - ventilazione minuto |  |  |
| - frequenza respiratoria |  |  |
| - disconnessione del circuito |  |  |
| - batteria scarica |  |  |
| # Garanzia FULL RISK almeno 24 mesi, inclusi tutti i tipi di danni anche quelli accidentali ed escluso unicamente il dolo. |  |  |
| # · Inclusione totale di: |  |  |
| # o manutenzione correttiva |  |  |
| # o manutenzione preventiva |  |  |
| # o verifiche di sicurezza |  |  |
| # o controlli funzionali e di qualità |  |  |
| # · Inclusione di tutte le parti di ricambio. |  |  |
| # · Inclusione dei consumabili di manutenzione. |  |  |
| # · Inclusione di tutte le licenze e chiavi hardware/software. |  |  |
| # · Tempo massimo di ripristino: 72 ore solari, con fornitura di muletto immediata in caso di guasti superiori alle 24 ore. |  |  |
| # · Assistenza tecnica con sede operativa in Sicilia. |  |  |
| # · Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo. |  |  |
| # · Training incluso almeno 3 giorni |  |  |
| # · Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno). |  |  |
| # · Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5). |  |  |
| # · Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno). |  |  |
| # · Programmazione attività periodiche da condividere con la Stazione Appaltante |  |  |

- n. 2 frigoriferi biologici in differente configurazione

| # CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | # CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | # EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| # Frigorifero Biologico con capacità di circa 700 litri |  |  |
| # - Frigorifero verticale ad un anta cieca con capacità di circa 700 litri |  |  |
| # - Campo di Temperatura impostabile tra 2°C - +12/15°C |  |  |
| # - Dimensioni esterne di circa 700x800x2000/2100 mm (L,P,H) |  |  |
| # - Presenza di marchio CE |  |  |
| # - Presenza di 4 ruote unidirezionali con almeno 2 con blocco |  |  |
| # - Struttura interna facilmente sanificabile in acciaio inox |  |  |
| # - Angoli arrotondati interni |  |  |
| # - Tipo di isolamento: isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad altissima densità, senza utilizzo di CFC |  |  |
| # - Spessore di isolamento termico range accettato tra 70 - 80 mm e uniforme su tutti i lati della struttura |  |  |
| # - Refrigerazione ventilata per garantire un’elevata uniformità della temperatura interna |  |  |
| # - Presenza di illuminazione interna a LED |  |  |
| # - Sbrinamento automatico con evaporazione dell’acqua di condensa |  |  |
| # - Dotato di 5 piani in acciaio inox regolabili in altezza e montati su guide scorrevoli |  |  |
| # - Dotato di segnalazione acustica e visiva degli allarmi. |  |  |
| # Frigorifero Biologico a due ante con capacita di circa 1400/1500 litri |  |  |
| # - Frigorifero verticale a due ante cieche con capacità di circa 1400/1500 litri |  |  |
| # - Campo di Temperatura impostabile tra 2°C - +12/ 15°C |  |  |
| # - Dimensioni esterne di circa 1400/1450 x800/900x2000/2100 mm (L,P,H) |  |  |
| # - Due porte cieche auto-chiudenti con guarnizione magnetica sui quattro lati per una perfetta chiusura |  |  |
| # - Presenza di marchio CE |  |  |
| # - Presenza di 4 ruote unidirezionali con almeno 2 frontali con blocco |  |  |
| # - Struttura interna facilmente sanificabile in acciaio inox |  |  |
| # - Angoli arrotondati interni |  |  |
| # - Tipo di isolamento: isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad altissima densità, senza utilizzo di CFC |  |  |
| # - Spessore di isolamento termico range accettato tra 70 - 80 mm e uniforme su tutti i lati della struttura |  |  |
| # - Refrigerazione ventilata per garantire un’elevata uniformità della temperatura interna |  |  |
| # - Presenza di illuminazione interna a LED |  |  |
| # - Sbrinamento automatico con evaporazione dell’acqua di condensa |  |  |
| # - Dotato di 10 piani (5+5 per ciascun lato) in acciaio inox regolabili in altezza e montati su guide scorrevoli |  |  |
| # - Dotato di segnalazione acustica e visiva degli allarmi. |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.