n. 2 n. 2 tavoli operatori radiotrasparenti:

| # CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | # CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | # EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| N. 1 COLONNA, con le seguenti caratteristiche: |  |  |
| La colonna, interamente realizzata in acciaio inox e con base mobile, deve essere dotata di trasformatore per la ricarica delle batterie, con cavo per collegamento a rete. Base della colonna di spessore minimo. |  |  |
| La colonna deve consentire le seguenti movimentazioni elettriche del piano operatorio, adeguate per interventi laparoscopici e su pazienti obesi: |  |  |
| Altezza minima non superiore a 650 mm, cuscini esclusi |  |  |
| Altezza massima non inferiore a 1150 mm, cuscini esclusi |  |  |
| Trendelenburg/antitrendelenburg non inferiore a +/- 55° |  |  |
| Inclinazione laterale destra/sinistra non inferiore a +/- 35° |  |  |
| Pannello di comando integrato sulla colonna con display per visualizzare movimenti, allarmi, modalità e protocolli di lavoro. Pannello di emergenza in posizione laterale per facilitare l’accesso. |  |  |
| La colonna del tavolo deve essere predisposta per consentire il trasferimento dei piani operatori da più lati con riconoscimento automatico dell’orientamento. |  |  |
| Sistema anticollisione per le lamiere della colonna telescopica. |  |  |
| Sistema per la movimentazione intraoperatoria della colonna con ruotini integrati nella base e carrellino ausiliario. |  |  |
| N. 1 PIANO OPERATORIO MODULARE, con le seguenti caratteristiche: |  |  |
| Piano universale modulare con telaio in acciaio inox e con cuscini radiotrasparenti viscoelastici a memoria di forma. Il tavolo deve essere dotato di sistema anticollisione delle sezioni. Le sezioni testa a doppio snodo, schiena, pelvica e gambe in 4 parti devono tutte essere staccabili, lasciando sulla colonna la sola sezione centrale. Possibilità di agganciare la sezione testa direttamente sulla sezione centrale, al posto della sezione schiena. |  |  |
| Il piano deve avere le seguenti movimentazioni elettriche: |  |  |
| - Inclinazione motorizzata schiena alto/basso almeno + 90°/- 50° |  |  |
| - Inclinazione motorizzata gambe alto/basso almeno +/- 90° indipendentemente destra, sinistra, insieme. |  |  |
| - Sezione pelvica con possibilità di movimentazione gambe indipendenti. |  |  |
| - Traslazione motorizzata longitudinale del piano operatorio almeno 400 mm. |  |  |
| - Possibilità di montare le sezioni gambe da entrambi i lati del piano in modo da garantire la piena modularità e l’inversione. Sezione gambe in 4 parti, con apertura manuale a compasso. |  |  |
| Sezione in carbonio con forma ad X per percutanea, dotata di barre per l’aggancio degli stivaletti. |  |  |
| Il sistema deve essere dotato di un telecomando wireless retroilluminato dotato di display touch a colori, con carica batterie, utilizzabile anche per salvare e richiamare da memoria almeno 30 posizioni impostate dall’operatore. Dotato di telecomando a cavo con le stesse caratteristiche di quello wireless. Capacità di carico non inferiore a 450 Kg. |  |  |
| N. 1 CARRELLO, con le seguenti caratteristiche: |  |  |
| Carrello per il prelievo dell’intero sistema o del piano operatorio, interamente realizzato in acciaio inox e dotato di sistema frenante sulle 4 ruote piroettanti. Prelievo dei piani in modalità automatica/semi-automatica/manuale a scelta dell’operatore. |  |  |
| ASSORTIMENTO DI ACCESSORI: |  |  |
| n. 2 reggibraccio su sfera |  |  |
| n. 1 reggitelo |  |  |
| n. 1 supporto per tubi anestesia |  |  |
| n. 2 fermapolso |  |  |
| n. 1 fascia fermacorpo |  |  |
| n. 2 fascia fermagambe singola |  |  |
| n. 2 appoggi laterali per decubito laterale |  |  |
| n. 1 reggibraccio per decubito laterale |  |  |
| n. 1 supporto reggispalla |  |  |
| n. 1 supporto poggia piedi |  |  |
| n. 4 supporti per maggiorazione laterale del piano con ali di contenimento per pazienti grandi obesi |  |  |
| n. 1 carrello porta accessori |  |  |
| n. 1 paio di reggi cosce di Goepel |  |  |
| n. 1 paio di stivaletti di tipo “Allen” |  |  |
| GARANZIA E SERVIZI |  |  |
| Garanzia Full risk per 24 mesi |  |  |
| # Formazione del personale sull’uso dell’apparecchio |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.