PIATTAFORMA DI ECOVIDEOENDOSCOPIA  PER LA U.O. DI ENDOSCOPIA

DETTO SISTEMA DEVE ESSERE COLLEGABILE ALLE COLONNE DI VIDEO ENDOSCOPIA IN NS. DOTAZIONE OLYMPUS

Si specificano i requisiti minimi necessari per la composizione dell’apparecchio

| n. | PIATTAFORMA DI ECOVIDEOENDOSCOPIA COMPOSTA DA: | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N.1 Ecoprocessore digitale multimodale per l'utilizzo di strumentazione ecoendoscopica a scansione elettronica e meccanica, radiale od assiale, grado di generare e memorizzare immagini ecografiche in varie modalità dedicate ed in tempo reale , generate da ecoendoscopi per gastroenterologia e pneumologia, e da minisonde ecografiche. |  |  |
| 1 | -Funzioni : B-mode, Color Doppler, Power Doppler, H-Flow, PW Doppler, armonica di tessuto (THE) ,armonica di contrasto, elastosonografia qualitativa ad elevatissima sensibilità (iElasto) |  |  |
| 2 | -due modalità di armonica di tessuto: RES (THE-R) per garantire una migliore risoluzione superficiale e PEN (THE-P per permettere una migliore risoluzione garantendo anche un’ottima penetrazione |  |  |
|  | N.1 ECOVIDEOGASTROSCOPIO LINEARE completo di cavo ultrasoni per collegamento a ecoprocessore avente le seguenti caratteristiche tecniche: |  |  |
| 1 | VideoEcoGastroscopio ultrasonico per diagnostica ed interventistica assistita con acquisizione in tempo reale di una immagine ecografica a scansione assiale elettronica e di immagine endoscopica con CCD a colori diretto. |  |  |
| 2 | La visione endoscopica, focalizzata dall’obiettivo distale a visione antero-laterale, viene trasmessa al sistema di videoendoscopia Olympus e successivamente al monitor RGB. |  |  |
| 3 | I segnali ecografici sono parallelamente inviati all’ ecografo dedicato. |  |  |
| 4 | CARATTERISTICHE OTTICHE - angolo di visione: 100° - direzione della visione: antero-laterare 55° - campo focale: 3-100 mm - Sensore CCD: colore diretto tipo Q-Filtro NBI |  |  |
| 5 | CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE - piano di scansione: assiale - apertura piano di scansione 180° - tipo di scansione B-mode, M-mode, D-mode, Flow-CHT-CHE - frequenze di scansione 5 – 10 MHz - Passi di scansione: 5/6/7,5/10 mhz |  |  |
| 6 | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - lunghezza operativa: 1255 mm - diametro esterno sonda di inserzione : 14,6mm. - diametro massimo del distale : 12,6 mm. - angolazione del terminale distale: 130° up / 90°down / 90° right-left - canale operativo 3,7mm |  |  |
|  | N.1 ECOVIDEOGASTROSCOPIO RADIALE completo di cavo ultrasoni per collegamento a ecoprocessore avente le seguenti caratteristiche tecniche: |  |  |
| 1 | VideoEcoGastroscopio per diagnostica eco assistita, con acquisizione in tempo reale di immagine ecografica a scansione radiale elettronica e di immagine endoscopica con CCD a colore diretto.. |  |  |
| 2 | CARATTERISTICHE OTTICHE - angolo di visione endoscopica: 100° - direzione della visione: antero-laterare 55° - campo focale: 3-100 mm |  |  |
| 3 | CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE - piano di scansione: trasversale all’asse della sonda - apertura piano di scansione 360° curved array - tipo di scansione B-mode, M-mode, D-mode, Color & Power Doppler PW Doppler THE CHE Elastosonografia - frequenze di scansione 5 – 12 MHz |  |  |
| 4 | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - diametro esterno sonda di inserzione : 10,9 mm. - diametro massimo del distale : 13,4 mm. - lunghezza operativa: 1250 mm. - angolazione del terminale distale: 130° up / 90°down / 90° right-left - canale operativo 2,2 mm |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.