VIDEO EEG/POLISONNIGRAFIA PER LA U.O. DI NEUROPSICHIATRIA

Si specificano i requisiti minimi necessari per la composizione dell’apparecchio

| n. | SISTEMA VIDEO EEG PER REGISTRAZIONI POLISONNOGRAFICHE, HOLTER POLIGRAFICO E STAZIONE DI REFERTAZIONE SW ANALISI AUTOMATICA DEL SONNO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apparecchiatura VEEG a 38 canali |  |  |
| 2 | Unità Centrale di Elaborazione Compatta PC di ultima generazione completa Monitor LCD TFT almeno 24" |  |  |
| 3 | Visualizzazione fino a 128 linee contemporanee . |  |  |
| 4 | Carrello portastrumenti elettrificato a norma con supporto monitor. |  |  |
| 5 | Unità compatta di Acquisizione Elettroencefalografica e poligrafica di dimensioni e peso contenuti. |  |  |
| 6 | Almeno 38canali contemporanei espandibili. Tutti i canali poligrafici programmabili a referenza comune e in DC. |  |  |
| 7 | Fino a 10 canali programmabili e accessibili direttamente in bipolare |  |  |
| 8 | 3 canali dedicati per Saturazione d'ossigeno, Pletismografia, Frequenza cardiaca con attacco diretto |  |  |
| 9 | Frequenza di campionamento >16.000 campioni al secondo su tutti i canali. |  |  |
| 10 | CMRR 120 dB, rumore residuo 0.15 V r.m.s. Conversione A/D a 24 Bit dinamica fino a 3 V. |  |  |
| 11 | Unità dotata di Display LCD retroilluminato. |  |  |
| 12 | Ingressi dotati di LED per segnalazione di impedenza fuori range e segnalazione fenomeno di polarizzazione |  |  |
| 13 | Struttura d'archivio multilivello basata preferibilmente su motore Microsoft SQL Server® |  |  |
| 14 | Oltre 8 modelli diversi di referto con predisposizione per refertazione vocale |  |  |
| 15 | Referti compilati automaticamente anche in formato Word con personalizzazione dei contenuti e con disponibilità di Blocchi di testo pre programmati. Possibilità di refertazione da Stazione remota |  |  |
| 16 | Visualizzazione EEG a referenza comune, media e sorgente con controllo dei parametri |  |  |
| 17 | Possibilità di definire per ciascuna linea una rappresentazione grafica, numerica, o mista |  |  |
| 18 | Cronometro dedicato all'Hyperpnea con impiego di note specifiche per attivazione e disattivazione |  |  |
| 19 | Marcatura automatica con successione di note dedicate nel periodo post iperpnea |  |  |
| 20 | Gestione di oltre Mille note per tracciato con impiego di tasti funzione, icone, elenco predefinito o testo libero con sincronismo garantito rispetto all'istante di prima selezione. |  |  |
| 21 | Funzionalità split screen per rilettura segnale già acquisto senza interrompere l'acquisizione e con montaggio basi dei tempi anche diverse da quelle in acquisizione |  |  |
| 22 | Funzione di identificazione e ricerca automatica di forme d'onda selezionabili e di crisi, dotata di filtraggio detrending con possibilità di definizione di istanti di trigger correlato per successivo averaging e controllo del grado di correlazione e differenza. |  |  |
| 23 | Fostimolatore su braccio snodabile |  |  |
| 24 | SEZIONE VIDEO |  |  |
| 25 | Sistema di ripresa del paziente Video sincrono con il tracciato composto di Telecamera a colori IR dotata di controllo diretto da parte dell'applicativo software Zoom e posizione. |  |  |
| 26 | Riproduzione con Posizionamento immediato e pieno impiego di tutte le modalità di ricerca per tempo o eventi con mantenimento di perfetta ed istantanea sincronizzazione video. Zoom digitale in rilettura fino a 16 x, avanzamento fotogramma x fotogramma. |  |  |
| 27 | Possibilità di visualizzazione del tracciato VideoEEG contemporaneamente in tempo reale e già acquisito con impiego di due finestre di riproduzione video distinte e predisposto anche per visualizzazione da stazione remota. |  |  |
| 28 | HOLTER POLIGRAFICO DIGITALE A 32 CANALI |  |  |
| 29 | Unità di registrazione compatta ad almeno 34 canali complessivi utilizzabile come sia testina EEG ( su apparecchio VEEG )che come holter domiciliare. |  |  |
| 30 | Dimensioni ridotte: indicativamente inferiore a 4 x 10x15 cm, peso ca 200g incluso la batteria almeno 12 canali accessibili in bipolare . |  |  |
| 31 | Possibilità di operare con almeno 24 canali a referenza comune |  |  |
| 32 | 1 canale integrato dedicato alla pressione assoluta con innesto direttamente da canula |  |  |
| 33 | 1 canale integrato dedicato alla pressione differenziale con innesto direttamente da canula |  |  |
| 34 | 2 canali dedicati alla gestione di fasce toraciche e addominali di tipo induttivo |  |  |
| 35 | 1 canale integrato al dispositivo dedicato alla posizione del corpo |  |  |
| 36 | Conversione ADC 16 bit o superiore. Campionamento >1 000 campioni al secondo per canale |  |  |
| 37 | canali digitali per Saturazione d'ossigeno, frequenza cardiaca e pletismografia |  |  |
| 38 | almeno 2 canali DC con dinamica fino a 1 V .Tasti per la marcatura di eventi o spot |  |  |
| 39 | Rumore residuo < 0.4 V r.m.s., CMRR >100 dB |  |  |
| 40 | Ampio display con rappresentazione di |  |  |
| 41 | check d'impedenza |  |  |
| 42 | visualizzazione 2-4-8 tracce del segnale in registrazione ( 128 x 64 pixels) |  |  |
| 43 | Rappresentazione e modifica programmi |  |  |
| 44 | Gestione Data e ora |  |  |
| 45 | Gestione partizione della memoria |  |  |
| 46 | Memorizzazione interna su SD Card con capacità in modalità holter superiore alle 24 ore |  |  |
| 47 | Controllo e Lettura in diretta wireless |  |  |
| 48 | Alimentazione: in modalità holter Impiego di batterie a stilo standard di tipo AA in grado di gestire fino a 48 ore di registrazione continuativa, batterie integrate e alimentazione via cavo |  |  |
| 49 | Borsa portastrumento. |  |  |
| 50 | Accessori per Poligrafia come sensore di russamento, termocoppia per flusso oronasale, bande induttive toracico addominali, pulsossimetro. |  |  |
| 51 | STAZIONE DI RILETTURA VEEG e HOLTER E SOFTWARE DI ANALISI |  |  |
| 52 | PC di ultima generazione Windows 11 i7 RAM 16Gb HDD 1Tb monitor 24" |  |  |
| 53 | Visualizzazione fino a 128 linee contemporanee |  |  |
| 54 | Database preferibilmente in formato Microsoft SQL Server |  |  |
| 55 | Disponibilità di interfaccia XML per integrazione in rete ospedaliera |  |  |
| 56 | Ambiente di gestione predisposto per Archiviazione e refertazione omogenea relative a EEG, EMG, EP |  |  |
| 57 | Applicativo dotato di funzionalità avanzate di identificazione paziente con oltre 20 campi di definizione, recupero, filtraggio dati. |  |  |
| 58 | Sezione Dati dedicata per archivio anamnesi |  |  |
| 59 | Funzionalità di Split Screen per visualizzazione e controllo del tracciato in acquisizione remota anche video senza interrompere l'acquisizione stessa |  |  |
| 60 | Definizione di montaggi con possibilità di protezione rispetto a modifiche e con interfaccia utente di tipo pick & place |  |  |
| 61 | Gestione di oltre Mille note per tracciato con impiego di tasti funzione, icone, elenco predefinito o testo libero con sincronismo garantito rispetto all'istante di prima selezione |  |  |
| 62 | Gestione avanzata di Note ed Eventi con Possibilità di inserzione in qualunque momento in acquisizione o rilettura e rappresentazione con lista cumulativa con funzioni di posizionamento automatico, |  |  |
| 63 | Barra di navigazione con rappresentazione di tutto il tracciato ed evidenza di note ed eventi |  |  |
| 64 | Possibilità di esportazione tracce EEG per visualizzazione in ambiente PE con funzioni di Sovrapposizione, Smoothing, Media delle Derivazioni |  |  |
| 65 | Funzione di identificazione e ricerca forme d'onda dotata di filtraggio detrending con possibilità di definizione di istanti di trigger correlato per successivo averaging e controllo del grado di correlazione e differenza. |  |  |
| 66 | Funzioni di rilettura Video EEG Digitale Avanzata |  |  |
| 67 | controllo remoto di posizione e Zoom digitale off - line |  |  |
| 68 | Riproduzione con Posizionamento immediato e pieno impiego di tutte le modalità di ricerca per tempo o eventi con mantenimento di perfetta ed istantanea sincronizzazione video |  |  |
| 69 | Zoom digitale fino a 16 x controllato dal mouse per la massima facilità d'uso |  |  |
| 70 | avanzamento fotogramma x fotogramma, 1x e 4 x, accelerato, rallentato |  |  |
| 71 | Funzioni di frammentazione automatica dei file Video a dimensione programmabile, |  |  |
| 72 | File tracciato EEG unico per agevolare le problematiche di analisi automatica |  |  |
| 73 | Possibilità di realizzare files con tracciati videoEEG leggibili su qualunque PC Windows Compatibile. |  |  |
| 74 | SOFTWARE DI ANALISI AUTOMATICA DEL SONNO |  |  |
| 75 | Programma Integrato per l'analisi del Sonno di tipo Multiwindow a finestre non sovrapponibili e comprensivo di: |  |  |
| 76 | Funzioni avanzate di gestione montaggi e precondizonamento segnali. |  |  |
| 77 | Programma conformea specifiche AASM 2007. |  |  |
| 78 | Gestione avanzata sensori di posizione AC e DC. Identificazione artefatti ed anomalie, analisi spettrale, reporting avanzato in formato Word completo di tabelle riassuntive ad elevatissimo grado di personalizzazione. |  |  |
| 79 | Stadiazione manuale e automatica, |  |  |
| 80 | Analisi respiratoria completa, |  |  |
| 81 | Analisi del russamento completa, analisi dei movimenti completa, analisi desaturazioni, |  |  |
| 82 | Analisi ECG completa con identificazione anomalie, |  |  |
| 83 | Correlazione Eventi, Analisi spettrale con rappresentazione DSA, |  |  |
| 84 | Analisi MPC (Mean Phase Coherence), |  |  |
| 85 | Analisi BSI (Brain Simmetry Index), |  |  |
| 86 | Analisi e rappresentazione PTT, Trend di Hilbert, Grafico di Poincarè per Intervallo RR in REM e NREM. |  |  |
| 87 | Possibile Integrazione con funzionalità video Sincrona. |  |  |
| 88 | Gestione stadiazione neonatale e disponibilità algoritmi di calcolo pediatrici. Esportazione dati in formato CSV, XML |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.