APPARECCHIATURE VARIE PER LA U.O. DI OCULISTICA

Si specificano i requisiti minimi necessari per la composizione dell’apparecchio

| n. | Laser Giallo 577 nm Dual Mode (Micropulsato + Continuo) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lunghezza d’onda: 577 nm (giallo), ideale per trattamenti retinici grazie all’assorbimento selettivo da parte della melanina e dell’ossiemoglobina. |  |  |
| 2 | - Modalità operative per il segmento posteriore e anteriore: |  |  |
| 3 | Modalità sopra soglia (CW): Emissione continua per coaguli retinici tradizionali. |  |  |
| 4 | Modalità sottosoglia (Micropulsata): Impulsi brevi (tipicamente duty cycle 5-15%) per trattamenti più delicati senza danno termico visibile. |  |  |
| 5 | Modalità operative per il segmento anteriore: PLT, MLT, Iridotomia |  |  |
| 6 | - Potenza di emissione: Regolabile da 50 mW fino a 2000 mW per adattarsi a diversi tipi di trattamento e spessore retinico. |  |  |
| 7 | - Durata impulso: Variabile da 10 ms a 2000 ms, modulabile in entrambe le modalità. |  |  |
| 8 | - Duty Cycle Micropulse: Personalizzabile (tipicamente 5%, 10%, 15%), per controllare il livello di energia e minimizzare il danno termico. |  |  |
| 9 | - Dimensione spot: Flessibile, con opzioni da 50 µm a 500 µm o variabile secondo necessità, con ottiche intercambiabili. |  |  |
| 10 | - Sistema Mira: Red diode 635 nm |  |  |
| 11 | - Pattern predefiniti: |  |  |
| 12 | Singolo e multispot, griglie, linee, anelli, ottimo per trattamenti rapidi e precisi. |  |  |
| 13 | un sistema di navigazione retinica con possibilità di importare immagini FA/OCT e definire zone di trattamento con alta precisione. |  |  |
| 14 | - Navigazione e Imaging: Sistema di sistema di navigazione integrato con tracking in tempo reale, migliorando l’accuratezza e la ripetibilità. |  |  |
| 15 | - Immagine digitale del fondoTrue: color e infrarosso mediante fundus camera digitale confocale con possibilità di sovrapposizione immagini terze importate in automatico o manualmente |  |  |
| 16 | - Aree di protezione: Possibilità di inserire infinite Zone di Rispetto dove l’azione laser viene inibita |  |  |
| 17 | - Sistema di mira: Laser di puntamento rosso (635 nm) per alta visibilità e precisione durante il trattamento. |  |  |
| 18 | - Accesso Network: Connettore Ethernet RJ45, condivisione di immagini, dati, pianificazione trattamenti, stampe e assistenza remota Modulo interfaccia Touch-screen dedicato |  |  |
| 19 | - Interfaccia utente: Touchscreen intuitivo, con memorizzazione programmi e possibilità di personalizzare protocolli |  |  |
| 20 | - Sicurezza & certificazioni: Marcatura CE (in EU). |  |  |
| 21 | - Garanzia FULL RISK 24 MESI |  |  |
|  | FUNDUS CAMERA WILD FIELD NON MIDRIATICA |  |  |
| 1 | 1. Risoluzione & qualità ottica |  |  |
|  | · Risoluzione ottica equivalente ≤ 7–8 µm (MTF alta) e/o sensore da >20–30 MP per imaging dettagliato. |  |  |
|  | - Elevata fedeltà cromatica: colori realistici e consistenti per la valutazione di alterazioni pigmentarie e vascolari. |  |  |
| 2 | 2. Capacità non-midriatica / apertura pupillare minima |  |  |
|  | · Pupilla minima d’ingresso: 2.0–3.5 mm (target ottimale ≤ 2.5 mm). |  |  |
| 3 | 3. Modalità di imaging |  |  |
|  | · Colore vero (true color) + separazione RGB, red-free, autofluorescenza (AF), fluoresceina angiografia (FA) opzionale, IR reflectance. |  |  |
| 4 | 4. Tempo di acquisizione & usabilità paziente |  |  |
|  | · Capture time < 0.5–1 s per singola immagine; modalità scan/SLR o SLO per ridurre artefatti da movimento. |  |  |
| 5 | 5. Illuminazione e sensibilità |  |  |
|  | · Sistema che permetta imaging attraverso media opache (leggera cataratta): sensore e sorgente (SLO/laser o LED) con buona SNR; possibilità di regolazione potenza flash. |  |  |
| 6 | 6. Messa a fuoco / compensazione refrattiva |  |  |
|  | · Autofocus rapido; range di compensazione sferica almeno -30 D → +30 D con lenti compensate o modalità SP; compensazione per astigmatismo. |  |  |
| 7 | 7. Stabilità immagine / riduzione artefatti |  |  |
|  | · Image-stabilization (software/hardware), cancellazione battito, co-registrazione multi-frame. |  |  |
| 8 | 8. Connettività & interoperabilità |  |  |
|  | · DICOM, HL7, export TIFF/PNG/JPEG 10–12 bit, integrazione PACS/EMR, rete gigabit/Ethernet, USB3, supporto per API e AI plugin. |  |  |
| 9 | 9. Software & analisi |  |  |
| 10 | · 10. Funzionalità: stitching/montage automatico, misurazioni distanza/area, annotazioni, comparazione follow-up, strumenti di calibrazione e quantificazione, supporto per algoritmi di AI/DR screening.. |  |  |
| 11 | 11. Sicurezza & certificazioni |  |  |
|  | · Marcatura CE (in EU) |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.